Abpumpvorgang Jumbo

Kammer überprüfen, um Verluste in der Belegschaft zu minimieren

Kammer schließen (Notaus herausziehen, grünen Knopf drücken, Schiene auf Hindernisse überprüfen, „zu“-Knopf gedrückt halten, Notaus drücken, Handräder schließen und anziehen)

Rohrleitung zu Rotary belüften

Ventil „V1“ öffnen

Umwegventil „Vu“ öffnen

Rotary starten

Vorpumpe Zwischenvakuum starten und Ventil darüber öffnen

Wasser für Schraubenpumpe öffnen (Vor- und Rücklauf) und Schraubenpumpe starten

Ventile an den Turbos an der Tür öffnen

Lecks suchen und schließen (Handräder nachziehen)

Handräder öffnen

Warten bis ca. 500 mbar

Vorpumpen der Turbopumpen starten (3 Stück)

Warten bis ca. 30 mbar

Umwegventil „Vu“ schließen

Roots starten

Wasserkühlung für Turbopumpen öffnen (Vor- und Rücklauf von HiPace 1 und 2 und alte Turbo)

Warten bis Kammerdruck <= 1 mbar

Turbopumpen starten (alte Turbopumpe am Schluss, starten mit linkem Schalter)

Stand-by der Turbopumpen überprüfen und ggf. deaktivieren

Warten bis ca. 3E-2 mbar

Ventil „V1“ schließen

Roots stoppen

Rotary stoppen

Rohrleitung zu Rotary bis ca. 100 mbar belüften

Überprüfen ob die Turbopumpen die volle Drehzahl erreichen

Warten bis ca. 1E-5 mbar (geringerer Druck ist besser für die Kryolaufzeit)

Wasserkühlung für Kryopumpen aktivieren (Vor- und Rücklauf)

Kryopumpen starten

Belüftungsvorgang Jumbo (Arsad’sche Schnellbelüftung)

Kryopumpen stoppen

Kryopumpenheizung starten (im Programm und Stromversorgung)

Turbopumpen auf Stand-by

Warten bis alle Kryopumpen 100 K erreicht haben

Turbopumpen ausschalten

Ventile der Turbopumpen schließen

Vorpumpen ausschalten

Warten bis alle Turbopumpen heruntergefahren sind

Stickstoff einlassen (Schlauch an Ventil anschließen, Notaus herausziehen, Gas aufdrehen, Ventil öffnen, eine Klammer von kleinem Flansch entfernen)

Warten bis ca. 500 mbar (oder mehr)

Stickstoff stoppen (Gas abdrehen, Notaus drücken, Ventil schließen, Schlauch demontieren, entfernte Klammer wieder anbringen)

Warten bis alle Kryopumpen 280 K erreicht haben

Gehöhrschutz anlegen

Labor räumen und Türen schließen

Belüftungsventil öffnen

Warten bis zum Druckausgleich

Hallentor öffnen

Kammer öffnen (Notaus herausziehen, grünen Knopf drücken, Schiene auf Hindernisse überprüfen, „auf“-Knopf gedrückt halten, Notaus drücken)

Kammer erst nach kurzem Lüften betreten (Vorsicht bei langer Belüftung mit Stickstoff)